| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | СВ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: | СВ000604 |

Наименование МТР:   Газоанализатор ОКА - 92МТ (или эквивалент) (датчик О2, СН4, СО, Н2S)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ГОСТ 13320-81 |
| 1.1 | Назначение | Определение содержания кислорода, токсичных и горючих газов в колодцах и др. заглубленных объектах. Анализируемая среда – воздух рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88 |
| 1.2 | Требования к техническому исполнению: | - исполнение со встроенными датчиками и цифровой индикацией; - выносной блок датчика с длиной кабеля не менее 6 метров; - сигнализация о выходе содержания определяемых компонентов за установленные пороговые значения |
| 1.3 | Измеряемые газоанализатором компоненты | О2 - кислород; СН4 - метан; СО - окись углерода; Н2S - сероводород |
| 1.4 | Диапазон измерения | О2 - 0-30 % об. СН4 - 0-0,5 % об. СО - 0-5 % об. Н2S - 0-30 % об. |
| 1.5 | Пороги срабатывания сигнализации | О2 - менее 18% об. Для токсичных и горючих газов 1 ПДК |
| 1.6 | Комплектация | Газоанализатор, зарядное устройство, сумка для переноски, паспорт, сертификат соответствия |
| 1.7 | Требования к свидетельству о приемке: | Дата поверки прибора не ранее 01.01.2021г. |

| ФИО Ответственного | Чернышёв Викентий Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник цеха канализационных насосных станций |
| Телефон/Факс: | 8 987 819 61 92 |
| Электронный адрес: | chernyshev_va@volcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный инженер Прасолов Тарас Константинович |
| Подпись: |  |