ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Прибор | Атомно-абсорбционный спектрометр |
| Тип атомизации | Электротермический |
| Оптическая схема | Возможность выбора пользователем одно- или двухлучевой оптической схемы (в зависимости от решаемых задач). Схема Чери-Тернера, фокусное расстояние 350 и 389 мм, голографическая решетка 1 800 л/мм. Переменная спектральная щель, оптическая ширина щели 0.2, 0.3, 0.5, 0.8 и 1.2 нм. Спектральный диапазон 185 – 900 нм. |
| Корректор неселективного поглощения | Дейтериевая лампа с полым катодом |
| Система регистрации | Твёрдотелый детектор |
| Источник света | Кодированные и некодированные лампы с полым катодом диаметром 37 мм. При использовании кодированных ламп возможность ведения журнала наработки ламп и автоматической установки параметров источника излучения. |
| Турель | 8-ти ламповая турель с автоматической юстировкой и системой предварительного нагрева ламп, 2 блока питания ЛПК (ламп с полым катодом) |
| Атомизатор | Электротермический атомизатор. - графитовая печь с поперечным нагревом. - интегрированная видеокамера для контроля процесса дозировки и сушки пробы. |
| Газовая система | Полностью компьютерно-управляемая газовая система - возможность использования двух газов на всех стадиях работы атомизатора, давление инертного газа на входе в прибор не менее 6 и не более 7 атм. |
| Дополнительное оборудование | Наличие комплекта для реализации техники для определения ртути и гидрид-образующих элементов в графитовой печи с использованием гидридной техники и метода холодного пара. |
| Электропитание | 220В |
| Документы | Первичная поверка, инструктаж и обучение пользователей. Руководство пользователя на русском языке. |
| Гарантия | Не менее 10 лет на оптические компоненты Не менее 24 месяцев на оборудование |
| Установка | Поставщик должен своими силами, средствами и за свой счет осуществить установку и пуско-наладку по адресу Заказчика |

Функциональный заказчик (инициатор закупки)*:

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 396-594 |

*лицо, ответственное за достоверность и полноту изложенных в данном опросном листе сведений и требований, не противоречащих действующему законодательству РФ